EI (Electron Impact Ionisation)

•Standardverfahren:

Ionisierung durch Elektronen

•Unsere Standard-Messbedingungen:

70 eV Ionisierungsenergie; Temperaturprogramm von 20° - 250°C; Positiv-Mode; Massenbereich sinnvoll bis ca. m/z 1000

•Vorteile dieser Methode:

gute Reproduzierbarkeit; Standard für Spektren-Bibliotheken; für fast alle Proben geeignet, die in diesem Temperaturbereich verdampfen; geringer Substanzbedarf

Nachteile:

"hartes" Ionisierungsverfahren; labile Proben zeigen kein Molekülion; Salze und schwer verdampfbare Proben können nicht gemessen werden; Reaktionen wie z. B. Oligomerisierungen können in der Quelle stattfinden (!)

•Literatur:

eine gute Zusammenstellung aller Methoden findet sich in

J. R. Chapman, Practical Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Second Edition, 1993.

•Links zur Methode:

die Firma Jeol bietet eine gute Übersicht über verschiedene gängige Ionisierungsverfahren, für EI siehe

www.jeol.com/ms/ionize.html#EI.

CI (Chemical Ionisation)

•Schonendes Ionisierungsverfahren:

Ionisierung durch Reaktandgase

•Unsere Standard-Messbedingungen:

70 eV Ionisierungsenergie; Temperaturprogramm von 20° - 250°C; Positiv-Mode; Massenbereich bis m/z 1200; Reaktandgase Methan, i- Butan, Ammoniak etc.

•Vorteile dieser Methode:

besonders für labile Proben geeignet, die im EI-Spektrum kein Molekülion zeigen; auch Oligomerisierungsreaktionen werden in der Quelle unterdrückt; geringer Substanzbedarf

Nachteile:

auch hier können Salze und schwer verdampfbare Proben nicht gemessen werden

•Literatur:

eine gute Zusammenstellung aller Methoden findet sich in

J. R. Chapman, Practical Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Second Edition, 1993;

ausführliche Literatur zu CI z. B. in

A. G. Harrison, Chemical Ionisation Mass Spectrometry, CRC Press, Second Edition, 1992.

•Links zur Methode:

die Firma Jeol bietet eine gute Übersicht über verschiedene gängige Ionisierungsverfahren, für CI siehe

www.jeol.com/ms/ionize.html#CI.

# GC/MS-Kopplung

•Standardbetrieb:

Kopplung mit EI (Kann auch mit CI gekoppelt werden.)

•Unsere Standard-Messbedingungen:

70 eV Ionisierungsenergie; Temperaturprogramm des GC nach Vorgabe

•Vorteile dieser Methode:

geeignet für Probengemische, die mittels GC getrennt werden können

•Literatur:

eine gute Zusammenstellung aller Methoden findet sich in

J. R. Chapman, Practical Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Second Edition, 1993.

FAB / LSIMS

(Fast Atom Bombardment / Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry)

•Schonendes Ionisierungsverfahren für Makromoleküle:

die feste Probe wird mit einer Matrix (Glycerin, m-Nitrobenzylalkohol, o-Nitrophenyl-n-octylether ) vermengt und auf einem Target in der Quelle mit hochbeschleunigten Xe-Atomen beschossen

•Unsere Standard-Messbedingungen:

6 kV Ionisierungsenergie Xe-FAB-Kanone; Positiv-Mode;

Massenbereich bis m/z 2000

•Vorteile dieser Methode:

besonders für Salze und schwer verdampfbare Moleküle geeignet; auch labile Proben

Nachteile:

relativ hoher Substanzbedarf; Proben dürfen nicht mit der Matrix reagieren (Vorsicht bei wasserempfindlichen Substanzen); Viskosität der Proben/Matrix-Mischung maßgeblich; Spektren enthalten in der Regel auch Matrix-Ionen

(Referenzspektren: www.jeol.com/ms/ionize.html#matrix).

•Literatur:

J. R. Chapman, Practical Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Second Edition, 1993;

ausführliche Literatur zu LSIMS z. B. in

R. G. Wilson, F. A. Stevie, C. W. Magee, Secondary Ion Mass Spectrometry, John Wiley and Sons, 1989.

•Links zur Methode:

www.jeol.com/ms/ionize.html#FAB,

und für eine sehr schöne Zusammenstellung der Matrizen inkl. Spektreninterpretation siehe    www.jeol.com/ms/ionize.html#matrix.